Техническая спецификация
	№ Лота
	Наименование закупаемых товаров
	Тех. Спецификация  
	Ед. измерен.
	Кол-во, объем
	Срок поставки  и место поставки

	2
	Респиратор,класс защиты FFP 3 ,с клапаном
	Согласно п 171 п 173 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК  «О ЗДОРОВЬЕ НАРОДА И СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» медицинские изделия, а именно Медицинские респираторы, класс защиты FFP3 с клапаном должны соответствовать Национальному стандарту Республики Казахстан СТ РК 3963-2023 «Респираторы медицинские класса защиты FFP2 и FFP3. Технические требования». 

Медицинские респираторы, используемые в очагах особо опасных и карантинных инфекций, в медицинских организациях, в том числе в инфекционных стационарах, фтизиопульмонологических центрах, станциях скорой медицинской помощи, приемных отделениях ургентных стационаров и фильтров первичной медико-санитарной помощи, а также при работе с микроорганизмами в лабораториях, предназначены для защиты органов дыхания медицинских работников от инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем. 

Должны задерживать не менее 97 % воздушных примесей размером от 0,3 мкм. Медицинские респираторы должны быть одноразового использования, разрешается использование в течение одной рабочей смены, при условии исключения повторного использования. 

Участники конкурса должны представить документы, подтверждающие возможность применения товара (регистрационное удостоверение)  и  соответствие качества предлагаемого товара (сертификат соответствия)  на территории РК, выданные уполномоченным  государственным органом в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий. Кроме того, должны представить инструкцию по применению от производителя/представителя производителя, заверенную уполномоченным государственным органом в области применения.

В соответствии с СТ РК 3963-2023 участники конкурса должны предоставить протоколы лабораторных испытаний аккредитованных организаций: 

1) на определение устойчивости к проникновению синтетической крови (брызгоустойчивости) – медицинский респиратор должен быть устойчив к проникновению брызг биологических жидкостей при давлении; 

2) на определение микробиологической чистоты (бионагрузки) – отсутствие популяций жизнеспособных микроорганизмов на респираторе;

3) на определение эффективности бактериальной фильтрации – эффективность материалов медицинского респиратора как барьера для проникновения бактерий;

4) на определение эффективности фильтрации твердых латексных частиц материалов – эффективность материалов медицинского респиратора как барьера для проникновения вирусов.

По итогам конкурса потенциальный поставщик должен  обеспечить проведение проверки качества подгонки  представленных медицинских респираторов, обеспечивающих плотное прилегание к лицу всего персонала  посредством фит-теста, за счет собственных средств. Потенциальному поставщику необходимо представить гарантийное письмо на возможность обеспечения проведения проверки качества подгонки, представленных респираторов. 
	шт
	10 000
	Срок поставки, согласно заявок Заказчика до 31 декабря 2024 года. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты подачи заявки Заказчика


    Куц М.В.                                           – Заведующая аптекой.
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