Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Оцифровщик рентгеновских изображений |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Устройство цифровой радиографии (дигитайзер) | Должно иметь описание не хуже: Устройство цифровой радиографии (дигитайзер) представляет собой оборудование, предназначенное для сканирования рентгенограмм, сформированных на пластине изображения (IP), и является считывающим устройством системы компьютерной радиографии. Основными функциями устройства для цифровой рентгенографии на основе восстанавливаемых люминофоров являются идентификация, захват, оцифровывание и обработка диагностических рентгенограмм человеческой анатомии и идентификации принадлежности рентгенограмм тому или иному пациенту. Эта система обеспечивает обычную (плоскую) рентгеновскую съемку грудной клетки, брюшной полости, скелета, головы и прочих, а также контрастную рентгеновскую съемку и томографию канала спинного мозга, бронхиол, мочеполовой системы и прочих областей. Особенности: - Благодаря эффектам обработки цифрового изображения система позволяет создавать рентгеновские снимки, обладающие высоким диагностическим значением и простотой восприятия. - Устройство обладает большой широтой для случайных рентгеновских лучей, поэтому с помощью этих лучей может быть получено большое количество диагностической информации. - Устройство имеет высокую чувствительность, что позволяет уменьшить дозу рентгеновского излучения, воздействующего на пациента. - Так как устройство обладает большой широтой и функцией автоматической регулировки чувствительности, небольшие изменения в рентгеновском излучении не влияют на качество рентгеновских снимков. Таким образом, постоянная плотность изображения может быть достигнута для всех рентгеновских снимков. - Информация об излучении включает в себя данные пациента, анатомические области и меню экспонирования, которые могут быть выбраны на консоли, подключенной к устройству. - Устройство обладает малой глубиной, что позволяет устанавливать его в относительно ограниченном пространстве. Устройство для цифровой рентгенографии на основе восстанавливаемых люминофоров имеет возможность подключения к консоли, принтеру или подобным устройствам через сеть также позволяет использовать системы различных конфигураций. Общие характеристики, должны иметь описание не хуже: Цифровой настольный дигитайзер минимум с одним кассетным загрузчиком (система сканирования для обработки 5 форматов кассет 35 х 43см, 35 х 35см, 18 х 24 см, 24 х 30, 15 х 30 см). Дигитайзер имеет горизонтальный кассетоприёмник. Вес – 39 кг. Габариты (Ш x Г x В): 560 x 540 x 392 мм (22"x 21"x15"). Геометрическое разрешение 2 различных выбираемых типов: 5 пикселей и 10 пикселей / мм. Время начала работы на экране: минимум 33 сек. Контрастное разрешение – 12 бит/пиксель. Доступные принадлежности: Пластина для визуализации: ST-VI (стандартный тип), 35x43см, 35x35см, 10”x 12”, 8” x 10”, 24x30см, 18x24см, 15x30см Доступно для использования с IP-кассетами: Тип CC: 35x43см, 35x35см, 10” x 12”, 8” x 10”, 24x30см, 18x24см, 15x30 см. Должен поддерживать соединение DICOM 3.0. Производительность: 47 кассет в час размером 35 x 43 см форматом 10 пикселей – 60 кассет форматом 5 пикселей. 54 кассет в час размером 35 x 35 см форматом 10 пикселей – 68 кассет форматом 5 пикселей. Для общей радиологии система должна иметь 2 кассеты 35х43, 2 кассеты 24х30, 2 фосфорных пластины 35х43 и 2 фосфорных пластины 24х30. Мощность обработки: до 73 пластин в час. | 1 шт. |  |
|  |  | 2 | Рабочая станция на базе персонального компьютера в комплекте с клавиатурой, мышью | Аппаратное обеспечение рабочей станции обработки изображений должна быть не хуже: ПК для управления системой. Программное обеспечение для обработки рентгеновских изображений на ПК: Полная совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0 Автоматическая и ручная обработка рентгеновских изображений Инверсия (отрицательная / положительная) Настройка параметров изображения (масданаабирование, контраст / яркость) Автоматическая нормализация изображения Ручное и автоматическое масданаабирование Маркировка изменений плотности тканей Возможность печати изображений разных пациентов на одном листе пленки Форматы экспортированных и импортированных данных - DICOM 3.0 Русскоязычный пользовательский интерфейс. Аппаратное обеспечение обработки изображений: - персональный компьютер с процессором Intel Core i3 - жесткий диск (HD) - 512 ГБ - оперативная память - 2 ГБ - диск 16X CD-RW и DVD-RW. - Встроенная сетевая карта 10/100/1000. - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением. - Лицензионная ОС Windows ЖК-монитор - 17". | 1 шт. |  |
|  |  | 3 | Монитор для рабочей станции | Должен иметь описание не хуже: Жидкокристаллический дисплей - 17 " | 1 шт. |  |
|  |  | 4 | Пластины гибкие для медицинских радиологических изображений | Должны иметь описание не хуже: Пластина гибкая для медицинских радиологических изображений размером 24х30 см. | 2 шт. |  |
|  |  | 5 | Пластины гибкие для медицинских радиологических изображений | Должны иметь описание не хуже: Пластина гибкая для медицинских радиологических изображений размером 35х43 см. | 2 шт. |  |
|  |  | 6 | Кассеты для гибких пластин | Должны иметь описание не хуже: Кассета для гибкой пластины размером 35х43 см. | 2 шт. |  |
|  |  | 7 | Кассеты для гибких пластин | Должны иметь описание не хуже: Кассета для гибкой пластины размером 24х30 см. | 2 шт. |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования по электрообеспечению. - Напряжение: ~ 380В ± 10%, - Кратность фазы: трехфазная сеть - Частота сети : 50 Гц - Условия эксплуатации. Температура воздуха при эксплуатации +10 / +35 °С Относительная влажность 30-80% без допущения возможности образования конденсата. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: конечный получатель |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней с даты заключения договора Адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, ГКП на ПХВ «Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени К. Курманбаева» при управлении здравоохранения Акмолинской области автодороги Кокшетау-Рузаевка строение 1. |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Товар поставляется новым и ранее неиспользованным. Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в данаате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. Так же, необходимо чтобы оцифровщик был совместим с рентген аппаратом Apollo 2009г. Сертификат об утверждении типа средств измерений или же подтверждающий документ, что аппарат не проходит поверку. Так же поставщик должен предоставить сертификат соответствия. |  |  |  |