
Техническая спецификация
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Термографический принтер для печати цифровых изображений с принадлежностями и расходным материалом

	2
	Требования к комплектации
	№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Термографический принтер для печати цифровых изображений с принадлежностями и расходным материалом
	Должен иметь описание не хуже:
Принтер - мультиформатное, компактное, высокоскоростное устройство, которое предназначено для печати изображений, полученных от систем медицинской диагностики. Камера позволяет осуществлять одновременную установку двух лотков для пленки разных размеров.
Метод записи изображения: Термографический
Регулировка плотности • Автоматическая
Загрузка и тип пленки • дневная, DI-HT
Форматы пленки: 35 x 43 см (14’’ x17’’), 26 x 36 см, 25 x 30 см (10’’ x12’’), 20 x 25 см (8’’ x10’’)
Лотки для пленки • до 2 лотков•
Память для изображений • 1 Гб•
Производительность листов/час:
50 листов/час - формат 35 × 43 см (14” × 17”),
65 листов/час - формат 25 × 30 см (10” × 12”),
75 листов/час - формат 26 × 36 см,
90 листов/час - формат 20 × 25 см (8” × 10”)
Размер пикселя - 84,7 мкм (300 точек на дюйм)
Шкала серого - 12 бит
Входные каналы - Вход сети DICOM только на 1 канал
Источник питания - Входное напряжение: 100-240В переменного тока/фаза: Одна/Частота: 50-60 Гц с номинальным током: 5-2A
Размеры (ШхГхВ): - 530 x 590 x 365мм (21 x 23 x 14") большая кассета
Вес – 43 кг (95 фунтов). – 1 шт.
	1 шт.
	

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Требования по электрообеспечению. 
· Напряжение: ~ 380В ± 10%,
· Кратность фазы: трехфазная сеть
· Частота сети: 50 Гц
· Условия эксплуатации. 
Температура воздуха при эксплуатации +10 / +35 °С 
Относительная влажность 30-80% без допущения возможности образования конденсата. 

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP: конечный получатель

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	90 календарных дней с даты заключения договора
[bookmark: _GoBack]
 Адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау,  ГКП на ПХВ «Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени К. Курманбаева» при управлении здравоохранения Акмолинской области автодороги Кокшетау-Рузаевка строение 1.

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Товар поставляется новым и ранее неиспользованным. Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. Сертификат об утверждении типа средств измерений или же подтверждающий документ, что аппарат не проходит поверку. Так же поставщик должен предоставить сертификат соответствия.








