Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Термографический принтер для печати цифровых изображений с принадлежностями и расходным материалом |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Термографический принтер для печати цифровых изображений с принадлежностями и расходным материалом | Должен иметь описание не хуже: Принтер - мультиформатное, компактное, высокоскоростное устройство, которое предназначено для печати изображений, полученных от систем медицинской диагностики. Камера позволяет осуществлять одновременную установку двух лотков для пленки разных размеров. Метод записи изображения: Термографический Регулировка плотности • Автоматическая Загрузка и тип пленки • дневная, DI-HT Форматы пленки: 35 x 43 см (14’’ x17’’), 26 x 36 см, 25 x 30 см (10’’ x12’’), 20 x 25 см (8’’ x10’’) Лотки для пленки • до 2 лотков• Память для изображений • 1 Гб• Производительность листов/час: 50 листов/час - формат 35 × 43 см (14” × 17”), 65 листов/час - формат 25 × 30 см (10” × 12”), 75 листов/час - формат 26 × 36 см, 90 листов/час - формат 20 × 25 см (8” × 10”) Размер пикселя - 84,7 мкм (300 точек на дюйм) Шкала серого - 12 бит Входные каналы - Вход сети DICOM только на 1 канал Источник питания - Входное напряжение: 100-240В переменного тока/фаза: Одна/Частота: 50-60 Гц с номинальным током: 5-2A Размеры (ШхГхВ): - 530 x 590 x 365мм (21 x 23 x 14") большая кассета Вес – 43 кг (95 фунтов). – 1 шт. | 1 шт. |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования по электрообеспечению. - Напряжение: ~ 380В ± 10%, - Кратность фазы: трехфазная сеть - Частота сети: 50 Гц - Условия эксплуатации. Температура воздуха при эксплуатации +10 / +35 °С Относительная влажность 30-80% без допущения возможности образования конденсата. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: конечный получатель |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней с даты заключения договора Адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, ГКП на ПХВ «Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени К. Курманбаева» при управлении здравоохранения Акмолинской области автодороги Кокшетау-Рузаевка строение 1. |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Товар поставляется новым и ранее неиспользованным. Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. Сертификат об утверждении типа средств измерений или же подтверждающий документ, что аппарат не проходит поверку. Так же поставщик должен предоставить сертификат соответствия. |  |  |  |