                             
Техническая спецификация
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Аппарат для исследования функции внешнего дыхания (спирометр)

	2
	Требования к комплектации
	№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	
	Английские названия
	Русские названия
	

	
	
	1
	Автоматический расчет параметров спокойного дыхания
	
VC, IRV
	
ЖЕЛ, РОВД
	


	



	
	
	2
	Автоматический расчет параметров форсированного выдоха
	FVC, FEV0.5, FEV1, FEV3, FEV1/VC, FEV1/FVC, FEV3/VC, FEV3/FVC, MEF25%, MEF50%, MEF75%, MEF25-75%, MEF75-85%, MEF0.2-1.2l, Aex, PEF,
Tex, TPEF,
VPEF, IVC, FIV0.5, FEV0.5/FIV0.5, PIF, FIF50%, FEF50%/FIF50%
	ФЖЕЛ, ОФВ0.5, ОФВ1, ОФВ3, ОФВ1/ЖЕЛ, ОФВ1/ФЖЕЛ, ОФВ3/ЖЕЛ, ОФВ3/ФЖЕЛ, МОС25, МОС50, МОС75, СОС25-75, СОС75-85, СОС0.2-1.2, Аех, ПОС, ОПОС, ТПОС, ТВЫД
	
	

	
	
	3
	Автоматический расчет параметров максимальной вентиляции легких
	
MVV, BF
	
МВЛ, ЧД
	
	

	
	
	4
	Возможность автоматического сравнения параметров с половозрастной нормой
	
Наличие
	
	

	
	
	5
	Системы должных величин
	Клемент, Кнудсон, ECCS и ITS
	
	

	
	
	6
	Возможность редактирования существующих и задания собственных систем должных величин
	

Наличие
	
	

	
	
	7
	Возможность проведения функциональных проб
	
Наличие
	
	

	
	
	8
	Возможность автоматического сравнения результатов теста до и после пробы
	
Наличие
	
	

	
	
	9
	Возможность автоматического формирования словесного заключения о гипервосприимчивости и обратимости обструкции дыхательных путей по результатам функциональной пробы
	


Наличие
	
	

	
	
	10
	Возможность автоматического формирования словесного заключения о бронхо-легочной проводимости
	

Наличие
	
	

	
	
	11
	Возможность формирования отчётов по работе кабинета спирографии
	
Наличие
	
	

	
	
	12
	Операционная система
	Windows XP или Vista
	
	

	
	
	13
	Погрешность измерения объема
	Не более 3%
	
	

	
	
	14
	Сопротивление потоку
	Не более 14 мм вод. cт.*с/л
	
	

	
	
	15
	Минимальная скорость измеряемого потока
	Не более 0.3 л/с
	
	

	
	
	16
	Максимальная скорость измеряемого потока
	Не менее 15 м/с
	
	

	
	
	17
	Диапазон измеряемых объемов
	Не хуже 0.1–12 л
	
	

	
	
	18
	Встроенный датчик температуры
	Наличие
	
	

	
	
	19
	Диапазон измерения температуры
	5–45°С
	
	

	
	
	20
	Встроенный датчик атмосферного давления
	Наличие
	
	

	
	
	21
	Диапазон измерения атмосферного давления
	700–800 мм рт. ст.
	
	

	
	
	22
	Встроенный датчик влажности
	Наличие
	
	

	
	
	23
	Связь с компьютером
	USB
	
	

	
	
	24
	Количество разрядов АЦП
	24
	
	

	
	
	25
	Частота дискретизации
	Не менее 1000 Гц
	
	

	
	
	26
	Объем калибровочного шприца
	Не менее 3 литров
	
	

	
	
	
	Комплект поставки
	

	
	
	27
	Электронный блок
	1 шт.
	

	
	
	28
	Импульсная трубка
	2 шт.
	

	
	
	29
	Пневмопреобразователь потока в сборе
	10 шт.
	

	
	
	30
	Многоразовый мундштук
	20 шт.
	

	
	
	31
	Носовой зажим
	2 шт.
	

	
	
	32
	Калибровочный шприц 3 л.
	1 шт.
	

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Требования по электрообеспечению. 
· Напряжение: ~ 380В ± 10%,
· Кратность фазы: трехфазная сеть
· Частота сети: 50 Гц
· Условия эксплуатации. 
Температура воздуха при эксплуатации +10 / +35 °С 
Относительная влажность 30-80% без допущения возможности образования конденсата. 

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP: конечный получатель

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	90 календарных дней с даты заключения договора
[bookmark: _GoBack]
 Адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау,  ГКП на ПХВ «Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени К. Курманбаева» при управлении здравоохранения Акмолинской области автодороги Кокшетау-Рузаевка строение 1.

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Товар поставляется новым и ранее неиспользованным. Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. Наличие у производителя сертификатов DIN EN ISO 9001:2000 и DIN EN ISO 13485:2003. Сертификат об утверждении типа средств измерений или же подтверждающий документ, что аппарат не проходит поверку. Так же поставщик должен предоставить сертификат соответствия.









