Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат для исследования функции внешнего дыхания (спирометр) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) |  | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике |  |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Английские названия |  | Русские названия |  |  |
|  |  | 1 | Автоматический расчет параметров спокойного дыхания | VC, IRV |  | ЖЕЛ, РОВД |  |  |  |
|  |  | 2 | Автоматический расчет параметров форсированного выдоха | FVC, FEV0.5, FEV1, FEV3, FEV1/VC, FEV1/FVC, FEV3/VC, FEV3/FVC, MEF25%, MEF50%, MEF75%, MEF25-75%, MEF75-85%, MEF0.2-1.2l, Aex, PEF, Tex, TPEF, VPEF, IVC, FIV0.5, FEV0.5/FIV0.5, PIF, FIF50%, FEF50%/FIF50% |  | ФЖЕЛ, ОФВ0.5, ОФВ1, ОФВ3, ОФВ1/ЖЕЛ, ОФВ1/ФЖЕЛ, ОФВ3/ЖЕЛ, ОФВ3/ФЖЕЛ, МОС25, МОС50, МОС75, СОС25-75, СОС75-85, СОС0.2-1.2, Аех, ПОС, ОПОС, ТПОС, ТВЫД |  |  |  |
|  |  | 3 | Автоматический расчет параметров максимальной вентиляции легких | MVV, BF |  | МВЛ, ЧД |  |  |  |
|  |  | 4 | Возможность автоматического сравнения параметров с половозрастной нормой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Системы должных величин | Клемент, Кнудсон, ECCS и ITS |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Возможность редактирования существующих и задания собственных систем должных величин | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Возможность проведения функциональных проб | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Возможность автоматического сравнения результатов теста до и после пробы | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Возможность автоматического формирования словесного заключения о гипервосприимчивости и обратимости обструкции дыхательных путей по результатам функциональной пробы | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Возможность автоматического формирования словесного заключения о бронхо-легочной проводимости | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Возможность формирования отчётов по работе кабинета спирографии | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Операционная система | Windows XP или Vista |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Погрешность измерения объема | Не более 3% |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Сопротивление потоку | Не более 14 мм вод. cт.*с/л |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Минимальная скорость измеряемого потока | Не более 0.3 л/с |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Максимальная скорость измеряемого потока | Не менее 15 м/с |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Диапазон измеряемых объемов | Не хуже 0.1–12 л |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Встроенный датчик температуры | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | Диапазон измерения температуры | 5–45°С |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | Встроенный датчик атмосферного давления | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | Диапазон измерения атмосферного давления | 700–800 мм рт. ст. |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | Встроенный датчик влажности | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | Связь с компьютером | USB |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | Количество разрядов АЦП | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | Частота дискретизации | Не менее 1000 Гц |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 | Объем калибровочного шприца | Не менее 3 литров |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплект поставки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 | Электронный блок |  |  |  | 1 шт. |  |  |
|  |  | 28 | Импульсная трубка |  |  |  | 2 шт. |  |  |
|  |  | 29 | Пневмопреобразователь потока в сборе |  |  |  | 10 шт. |  |  |
|  |  | 30 | Многоразовый мундштук |  |  |  | 20 шт. |  |  |
|  |  | 31 | Носовой зажим |  |  |  | 2 шт. |  |  |
|  |  | 32 | Калибровочный шприц 3 л. |  |  |  | 1 шт. |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования по электрообеспечению. - Напряжение: ~ 380В ± 10%, - Кратность фазы: трехфазная сеть - Частота сети: 50 Гц - Условия эксплуатации. Температура воздуха при эксплуатации +10 / +35 °С Относительная влажность 30-80% без допущения возможности образования конденсата. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: конечный получатель |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней с даты заключения договора Адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, ГКП на ПХВ «Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени К. Курманбаева» при управлении здравоохранения Акмолинской области автодороги Кокшетау-Рузаевка строение 1. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Товар поставляется новым и ранее неиспользованным. Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. Наличие у производителя сертификатов DIN EN ISO 9001:2000 и DIN EN ISO 13485:2003. Сертификат об утверждении типа средств измерений или же подтверждающий документ, что аппарат не проходит поверку. Так же поставщик должен предоставить сертификат соответствия. |  |  |  |  |  |  |