Приложение 15

Техническая спецификация

Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Наименование медицинской техники | Ультразвуковая хирургическая система |  |  |  |
| 22 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике) | Наименование комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок системы | Ультразвуковая хирургическая система предназначена для разрезов гемостаза, захвата, рассечение мягких тканей, когда требуется контроль кровотечения и минимальная термическая травма, для сосудов диаметром 5 мм и менее Принцип работы ультразвуковой хирургической системы заключается в преобразовании электрической энергии в механическую. Сама поверхность скальпеля разрезает ткани, вибрируя в диапазоне 55-500 Гц. Высокочастотная вибрация молекул ткани создает напряжение и трение в ткани, что приводит к выделению тепла и денатурации белков. Эта техника вызывает минимальную передачу энергии в окружающие ткани, что потенциально ограничивает сопутствующие повреждения. Частота колебаний для ультразвукового скальпеля: 55,5±0,5КГц, Габариты: Основной блок: не более 350x355 x136мм, вес не более 7,6 кг, соответствует типу защиты от поражения электрическим током оборудования класса I, Основной блок имеет класс защиты воды IP21 классу .режимы Скальпель: работа в течение не менее 10с, остановка не менее 2-3с, Питание AC Напряжение: 100-240В ~. Ток: не менее 150ВА Частота: 50/60 Гц, Условия эксплуатации Температура: 15°C ~27°C, Влажность: 30%~75%, без конденсации влаги Атмосферное давление: 70кПа~106кПа.Условия для хранения и транспортировки: Температура: -35°C ~ 54°C Влажность: 10%~80%, без конденсации влаги Атмосферное давление: 70кПа~106кП. Макс. потребляемая мощность не более 150 Вт, Дисплей LCD 7" | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | Ручной блок | Наконечник/преобразователь ультразвуковой (многоразовый 100 активаций), длина кабеля не менее 3м, Состоит из: Штепсельная вилка, используемая для подключения к генератору. 2.Шнур питания насадки не менее 3м, Резьбовой разъем, используемый для крепления рукоятки к ножницам. Частота колебаний для ультразвукового скальпеля: 55,5±0,5КГц, | 2 шт. |
|  |  | 5 | Изогнутые ножницы 14 см | Изогнутые ултрозвуковые ножницы с эргономичной ручкой. Ножницы используются для: гемостаз, резка, захват, рассечение. Возможность ротация рабочей части на 360 градусов. Частота колебаний для ультразвукового скальпеля: 55,5±0,5КГц, Длина рабочей части не менее 14 см . Диаметр не более 3мм, | 3 шт. |
|  |  | 6 | Изогнутые ножницы 23 см | Изогнутые ултрозвуковые ножницы с эргономичной ручкой. Ножницы используются для: гемостаз, резка, захват, рассечение. Возможность ротация рабочей части на 360 градусов. Частота колебаний для ультразвукового скальпеля: 55,5±0,5КГц, Длина рабочей части не менее 23 см . Диаметр не более 3мм, | 3 шт. |
|  |  | 7 | Изогнутые ножницы 36 см | Изогнутые ултрозвуковые ножницы с эргономичной ручкой. Ножницы используются для: гемостаз, резка, захват, рассечение. Возможность ротация рабочей части на 360 градусов. Частота колебаний для ультразвукового скальпеля: 55,5±0,5КГц, Длина рабочей части не менее 36 см . Диаметр не более 3мм, | 5 шт. |
|  |  | 8 | Изогнутые ножницы 14 см | Изогнутые ултрозвуковые ножницы с эргономичной ручкой. Ножницы используются для: гемостаз, резка, захват, рассечение. Возможность ротация рабочей части на 360 градусов. Частота колебаний для ультразвукового скальпеля: 55,5±0,5КГц, Длина рабочей части не менее 14 см . Диаметр не более 5 мм. | 3 шт. |
|  |  | 9 | Изогнутые ножницы 23 см | Изогнутые ултрозвуковые ножницы с эргономичной ручкой. Ножницы используются для: гемостаз, резка, захват, рассечение. Возможность ротация рабочей части на 360 градусов. Частота колебаний для ультразвукового скальпеля: 55,5±0,5КГц, Длина рабочей части не менее 23 см . Диаметр не более 5 мм. | 3 шт. |
|  |  | 10 | Изогнутые ножницы 36 см | Изогнутые ултрозвуковые ножницы с эргономичной ручкой. Ножницы используются для: гемостаз, резка, захват, рассечение. Возможность ротация рабочей части на 360 градусов. Частота колебаний для ультразвукового скальпеля: 55,5±0,5КГц, Длина рабочей части не менее 36 см . Диаметр не более 5 мм. | 5 шт. |
| 33 | Требования к условиям эксплуатации | 220 В/50-60 Гц |  |  |  |
| 44 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020 | DDP пункт назначения: |  |  |  |
| 55 | Срок поставки медицинской техники и место дислокаци | 15 календарных дней с даты заключения договора. Адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, ГКП на ПХВ «Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени К. Курманбаева» при управлении здравоохранения Акмолинской области автодороги Кокшетау-Рузаевка строение 1 |  |  |  |
| 66 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |