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	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Кровать медицинская функциональная регулируемая.

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ )
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Ложе с секциями (основание кроватей)
	Кровать функциональная двухсекционная с механическим (червячный) приводом должна быть предназначена для размещения больного в условиях повышенной комфортности в стационарных лечебных учреждениях. Кровать должна быть легкой и маневренной, обеспечивая максимальный комфорт. Кровать должна быть оснащена механизмом регулировки положения головной секции при помощи червячного механизма (увеличение крутящего момента и уменьшение угловой скорости выходного вала происходит за счет преобразования энергии, заключенной в высокой угловой скорости и низком крутящем моменте на входном валу т.е. винт, идущий по резьбе). Конструкция кровати должна обеспечивать максимальный комфорт пациента и упрощать действия медицинского персонала при проведении любых манипуляций. Кровать должна представляет собой разборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса, двухсекционного ложа и 2 торцевых спинок. Двухсекционное перфорированное ложе должно быть выполнено из стали при пяти ступенчатой обработки металла химическими препаратами с применением «жидкого стекла» с порошковым покрытием, устойчивым к дезинфицирующим средствам. Также ложе проходит фосфатирование поверхности создающая металло пленку, что при местном повреждении лакокрасочной пленки и фосфатного слоя распространения ржавчины локализуется. Ложе кровати должно быть оснащено перфорацией, обеспечивающей циркуляцию воздуха в подматрацном основании, снижая риск образования пролежней. Перфорированный стальной лист должен быть толщенной не более 0,8 мм, оснащённым ограничителями для матраца. Спинная секция ложа с вентиляционными отверстиями для обеспечения вентиляции, не более - 58 шт диаметром 18,5 мм. Тазобедренная секция с вентиляционными отверстиями для обеспечения вентиляции, не более -  108 шт диаметром 18,5 мм.   Кровать должна оснащаться матрасом не менее 1 шт.
· Габариты кровати (ДхШ) (не менее) 2130х1000 мм;
· Габариты ложа (ДхШ) (не менее)   1940х900 мм; 
· Высота ложа (не менее)  460 мм;  
· Максимальный вес пациента не более 160 кг
· Максимальная нагрузка не более 250 кг; 
· Вес изделия не более 90 кг; 
Специальные роликовые бамперы должны быть диаметром 142 мм,  по углам защищая корпус кровати, а также поверхности стен и дверей медицинских учреждений в случае удара. Материал бампера не должен оставлять следов и потёртостей на поверхностях.
	1 компл.

	
	
	2
	Каркас (рама)
	Каркас должен быть выполнен из стального профиля с нанесением экологического чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивое к дезинфицирующим средствам. Кровать должна представляет собой разборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса, двухсекционного ложа и двух торцевых спинок. В раме кровати должно быть отверстие для установки инфузионной стойки и устройства для подтягивания. Сечение вертикальных стоек, на которых установлено ложе  (не менее)  40х40          мм.   Сечение металлической трубы по периметру ложа (не менее)  40х20  мм, опорная рама выполнена из 4-х угольного стального профиля особой формы и жесткости. Для большой прочности ножки кровати должны быть скреплены между собой специальным усилительным элементом (планка). 
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Торцовые ограждения (головное и ножное)
	Не менее двух боковых ограждений: головное и ножное. На головном и ножном торце должны быть транспортировочные рукоятки. Гнездо крепления торцевых панелей на раме кровати должно быть оснащено дополнительным штырем, входящим во внутрь торцевой панели, обеспечивая прочность конструкции при механическом воздействии. Торцевая панель должна фиксироваться к раме при помощи двух винтовых фиксаторов, оснащенных пластиковыми ручками. Посадочные места торцевых панелей должны иметь двухконторную конструкцию, что обеспечивает самопозиционирование панелей в момент установки, а также придает соединению повышенную прочность. Торцевые панели должны быть произведены методом литья под давлением с комбинацией нескольких цветов и армирования из трубы из нержавеющей стали. В Головной секции должна быть расположена эргономичная ручка для удобства персонала. 
-Габаритные размеры ножной торцевой спинки (ДхВ)  - 795х400 мм; 
-Габаритные размеры головной торцевой спинки (ДхВ)  - 795х400 мм;
	1 компл.

	
	
	2
	Механические приводы (для кроватей с
механическим механизмом подъема)
	Регулировка головной секции производится механическим способом (червячный) – наличие. Угол наклона спинной секции не менее 0-70 ◦ Максимальная нагрузка  на устройство для приподнятия пациента -  не более 60 кг.
	1 шт.

	
	
	3
	Секции: головная, 
тазобедренная
	Спинная секция ложа с вентиляционными отверстиями для обеспечения вентиляции, не менее - 58 шт диаметром 18,5 мм. Тазобедренная секция с вентиляционными отверстиями для обеспечения вентиляции, не более -  108 шт диаметром 18,5 мм.  
-	Габаритные размеры спинной секции (Д*Ш) – 800*900 мм
-	Габаритные размеры тазобедренной секции (Д*Ш) – 1140*900 мм
-	Максимальная нагрузка не более 250 кг;
	1 компл.

	
	
	4
	Боковые ограждения
	Не менее двух опускающихся боковых ограждений, опускающиеся одним движением и обеспечивающие легкий перенос пациента с/на кровать, по одной с каждой стороны. Боковые ограждения должны быть выполнены из 3-х параллельных труб из нержавеющей стали диаметром 22 мм, с пластиковыми   ручками для захвата,  которые при разном положение удобнобраться с разных сторон.  Расстояние между осями труб в боковых ограждениях не менее 100 мм, исключающее возможное зажатие пациента. Высота боковых ограждений над уровнем ложа 340 мм.
	1 компл.

	
	
	5
	Стойка для инфузий встроенная
	Инфузионная стойка  выполнена из металлической трубы, помещается в специальное отверстие на раме кровати с 4 мя крючками. Модель выполнена из нержавеющей трубы помещается в специальное отверстие на раме кровати. Элемент с крючками регулируется по высоте с помощью специального механизма. Имеется возможность установки с двух сторон кровати.
	1 шт.

	
	
	6 
	Штанга для подтягивания
	Подвес для захвата рукой представляет из себя пластиковую эргономичную ручку на нейлоновом ремне. Регулируется по высоте самостоятельно. Дуга для подтягивания изготовлена из профильной трубы круглого сечения 28 мм. в диаметре. Предназначена для облегчения самостоятельного перемещения и изменения положения пациента на кровати, а также обеспечивает опору при подъёме с кровати (применяется в качестве аналога рамы (дуги) Балканского). Труба защищена полимерным покрытием, созданным с помощью порошкового напыления, устойчивая к дезинфицирующим средствам. Высота дуги от ложа кровати до высшей точки не менее 1160 мм. Расстояние между трубы до эргономичной ручки не менее 125 мм. Расстояние от ложа кровати до нависающей ручки не менее 583 мм
	1 шт 

	
	
	7
	Матрас
	Наполнитель матраса из "холодного" пенополиуретана высокой упругости в съемном влагостойком паропроницаемом чехле на молнии.  Устойчив к обработке дезинфицирующими средствами.  Матрас разделен на четыре формообразующие секции.  Габариты (ДхШхВ): 1910х900х100 мм
	1 шт

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Условия эксплуатации:
Температура: от +15 до +40 ºC (от +59 до +104 ºF) 
Относительная влажность: от 20 % до 93 %, при температуре 40 ºC, без конденсации 
Атмосферное давление: от 70 кПа до 106 кПа после стабилизации в пределах рабочего диапазона давления.

Условия транспортировки:
Температура: от -20 до 60 ºC (от -4 до +140 ºF) 
Относительная влажность: от 5 % до 100 % 
Атмосферное давление: от 57 кПа до 106 кПа после стабилизации до внешних условий.

	4
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP Заказчик на территории Республики Казахстан

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	7 календарных дней с даты подписания договора
Адрес: DDP: конечный пользователь

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий





