Приложение 1

Техническая спецификация

Лот №1

| Наименование товара | Технические и качественные характеристики товара |
| --- | --- |
| Медицинские респираторы, класс защиты FFP3 с клапаном | Медицинские респираторы, класс защиты FFP3 с клапаном, используемые в медицинских организациях, в том числе в противотуберкулезных и инфекционных стационарах, фтизиопульмонологических центрах, предназначены для защиты органов дыхания медицинских работников от инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем. 1. К медицинским респираторам предъявляются следующие технические характеристики: 1.1. Эффективность фильтрации не менее 97%. 1.2. Медицинские респираторы должны представлять собой формовую маску конусовидного типа с клапаном, с носовым зажимом, состоящим из гибкой пластинки. Должны состоять из нескольких слоев высокоэффективных фильтрующих материалов, содержать фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Не должны содержать латекс. 1.3. Должны обеспечивать плотное прилегание к лицу. 1.4. Одноразовое применение (NR), разрешается использование в течение одной рабочей смены, при условии исключения повторного использования. 1.5. Не стерильны. 2. К медицинским респираторам предъявляются следующие качественные характеристики: 2.1. Новый товар, в заводской упаковке, без каких-либо дефектов в материале и исполнении, признаков использования и порчи, а также признаков измятости вследствие длительной транспортировки и небрежной упаковки. 2.2. Комфортность и прочность на протяжении всей смены использования. Участники конкурса должны представить документы, подтверждающие возможность применения товара (регистрационное удостоверение) и соответствие качества предлагаемого товара (сертификат соответствия) на территории РК, выданные уполномоченным государственным органом в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий. Также представляется Инструкция по применению от производителя/представителя производителя, зарегистрированная уполномоченным государственным органом. Инструкция по применению должна содержать указание, что медицинские респираторы обеспечивают защиту против бактерий и микобактерий туберкулеза. Для подтверждения сведений, содержащихся в Инструкции по применению, предоставляются протоколы лабораторных испытаний: 1) на определение эффективности бактериальной фильтрации; 2) непроницаемости для возбудителей туберкулеза. 3) на определение устойчивости к проникновению синтетической крови (брызгоустойчивости) – медицинский респиратор должен быть устойчив к проникновению брызг биологических жидкостей при давлении; 4) на определение микробиологической чистоты (бионагрузки) – отсутствие популяций жизнеспособных микроорганизмов на респираторе; 5) на определение эффективности фильтрации твердых латексных частиц материалов – эффективность материалов медицинского респиратора как барьера для проникновения вирусов. По итогам конкурса потенциальный поставщик должен обеспечить проведение проверки качества подгонки представленных медицинских респираторов, обеспечивающих плотное прилегание к лицу всего персонала посредством фит-теста, за счет собственных средств. Потенциальному поставщику необходимо представить гарантийное письмо на возможность обеспечения проведения проверки качества подгонки, представленных респираторов. |